- Úvod

  - Předmět a vymezení působnosti

Zjišťuje se výskyt a obsah amprolia ve vejcích.

  - Definice

- LC/MS – Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

- LC/MS/MS – kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií

- TCA – kyselina trichloroctová

  - Princip

Amprolium ve vejcích je stanoveno metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Vzorek je nejprve rozložen kyselou digescí v 5% kyselině trichloroctové a centrifugován. Získaný supernatant je přečištěn pomocí filtrace a stanoven metodou LC/MS. Amprolium je nejprve separováno pomocí izokratické eluce na koloně C18 a následně po ionizaci elektrosprejem analyzován pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie.

  - Bezpečnost

Kyselina trichloroctová je silná kyselina a žíravina. Pracujeme s ní velmi opatrně. Při potřísnění je nutné opláchnout poškozené místo proudem studené vody.

- Chemikálie a spotřební materiál

  - Základní chemikálie

- Amprolium v kvalitě p.a.

- Kyselina trichloroctová v kvalitě p.a.

- Deionizovaná voda

- Acetonitril v čistotě pro HPLC

- Kyselina mravenčí v čistotě pro LC/MS

  - Roztoky

- 5% roztok kyseliny trichloroctové, připraví se navážením a rozpouštěním kyseliny trichloroctové v neionizované vodě. Skladuje se v uzavřené odměrné baňce v lednici. Trvanlivost roztoku je 1 měsíc.

- Zásobní roztok amprolia 1mg/l, připraví se navážením a rozpuštěním základní chemikálie amprolium v neionizované vodě. Skladuje se v lednici v odměrné baňce, trvanlivost roztoku je 1 měsíc.

- Pracovní roztoky amprolia o koncentracích 8,9 a 89 ng/ml, připraví se ředěním zásobního roztoku amprolia u do 5% roztoku kyseliny trichloroctové, trvanlivost roztoků je 1 měsíc.

U všech roztoků se uvede jejich název, koncentrace, datum přípravy a kdo jich připravil

- Přístroje a pomocná zařízení

- Sestava kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem LC/MS obsahující následující části: Kapalinový chromatograf Accela 1250, autosampler PAL, tandemový hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem TSQ Quantum Acces MAX (všechno výrobce ThermoFisher Scientific)

- Generátor dusíku

- Centrifuga

- Předvážky

- Analytické váhy

- Třepačka

- Postup

  - Sběr, doprava, předání vzorku

Vzorky budou zakoupeny v maloobchodní síti.

  - Uchování vzorků

Pokud nejsou vzorky ihned zpracovány, jsou uchovány v ledničce a to nejkratší možnou dobu před jejich zpracováním. Nejdelší možné skladování vzorků je možné po dobu jejich trvanlivosti. Pokud jsou vzorky v původních a nepoškozených obalech, uchovávají se v nich do doby jejich zpracování.

  - Uvedení měřícího přístroje do chodu a jeho nastavení

K sestavě LC/MS musí být zapojeny pracovní plyny dusík a argon. Dusík je získáván pomocí generátoru dusíku, který musí být předem zapnut. K sestavě musí být dále připojen počítač vybavený obslužným programem Excallibur.

Sestava LC/MS musí mít doplněné dostatečné množství mobilní fáze ve všech zásobních lahvích a dostatek kapalin v zásobních lahvích pro čištění autosampleru.

Hmotnostní spektrometr před samotným měřením není vypnut, ale je zapnut ve standby režimu.

Kapalinový chromatogram, autosampler a chlazení zásobníků vialek pro autosampler se zapínají příslušnými síťovými spínači.

Před samotnou analýzou je nutné uvézt hmotnostní spektrometr z režimu standby do chodu. Nejprve klikneme na ikonku Shortcut to TSQTune, která je umístěna na ploše operačního systému. Následně klikneme na ikonku      čímž dojde k uvedení hmotnostního spektrometru do chodu. Přístroj necháme 3 minuty stabilizovat.

  - Analýza

    - Příprava vzorku

princip – vzorek vejce (žloutek) je rozložen v 5% kyselině trichloroctové. Takto rozložený vzorek je centrifugován. Získaný supernatant je následně filtrován.

      - Příprava vzorku

Půl gramu žloutku je pipetováno automatickou pipetou (1ml se započtením ztrát) do plastové mikrozkumavky, která je následně zvážena na analytických vahách a přesná hmotnost je zaznamenána. Ke vzorku je přidán 1 ml 5 %. kyseliny trichloroctové. Vzorek je následně promíchán na třepačce a ponechán 10 minut stát.

Takto rozložený vzorek je následně centrifugován 15 minut při 3000 otáčkách za minutu. Z odstředěného vzorku je pipetováno 0,5 ml supernatantu ke kterému je následně přidáno dalších 0,5 ml TCA.

      - Provedení analýzy

Po uvedení přístroje do chodu zapneme program Xcalibur pomocí ikony umístěné na ploše. V programu Xcalibur klikneme na ikonku  a v menu File dáme vytvořit new sequence.  V aktivovaném okně New Sequence Template vybereme v dialogovém okénku Path pomocí tlačitka Browse místo na disku, kde budou ukládány výsledky. V dialogovém okénku Instrument Method vybereme pomocí tlačítka Browse měřící metodu Amprolium, která je umístěna v následujícím podadresáři.(Xcalibur/Methods/Amprolium). V dialogovém okénku Number of samples zvolíme příslušný počet vzorků. Stiskneme tlačítko OK.

V nově vytvořené tabulce pojmenujeme ve sloupci File Name vzorky. Ve sloupci Inj Vol vložíme objem dávkovaného vzorku 10ul. Dále vložíme připravené vialky se standardy a vzorky do horní zásuvky autosampleru, do prvního zásobníku na vialky, tak aby nejnižší standard byl umístěn v pozici č.1 a za ním následovaly další standardy a vzorky.

Kliknutím na ikonku  spustíme samotnou analýzu

      - Vyhodnocení výsledků

Po ukončení analýz klikneme na poslední sloupec tabulky a vložíme procesní metodu Amprolium, která je umístěna v podadresáři (Xcalibur/Methods/Amprolium). Pro jednotlivé standardy zvolíme příslušné koncentrační úrovně1, 2, 3. Dále klikneme na ikonku  čímž dojde k výpočtu výsledků.

Následně otevřeme modul Quan Browser, otevřeme příslušnou sekvenci výsledků a odečteme výsledné hodnoty koncentrací amprolia.

- Výpočet koncentrace amprolia

Konečný absah amprolia ve vejcích (μg/kg) vypočítáme podle následujícího vzorce:

Kde:

- c1 je konečná koncetrace amprolia v mléce (ng/ml)

- c2 je koncentrace naměřená přístrojem LC/MS (ng/ml)

- x1 je faktor ředění (2)

- m1 je navážka (g)

Výsledek se uvede včetně nejistoty metody. Pokud pomocí analýzy žádný amprolium nestanovíme, uvedeme do výsledku méně než mez detekce metody.

-  	mez detekce: 0,59 μg/kg

-	nejistota metody: 5,6%