- Úvod

  - Předmět a vymezení působnosti

Zjišťuje se výskyt a obsah sulfametoxazolu v mléce.

  - Definice

- LC/MS – kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

- LC/MS/MS – kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií

- TCA – kyselina trichloroctová

  - Princip

Sulfametoxazol v mléce je stanoven metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Vzorek je nejprve rozložen kyselou digescí v 5% kyselině trichloroctové a centrifugován. Získaný supernatant je přečištěn pomocí filtrace a stanoven metodou LC/MS. Sulfametoxazol je nejprve separován pomocí izokratické eluce na koloně C18 a následně po ionizaci elektrosprejem analyzován pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie.

  - Bezpečnost

Kyselina trichloroctová je silná kyselina a žíravina. Pracujeme s ní velmi opatrně. Při potřísnění je nutné opláchnout poškozené místo proudem studené vody.

- Chemikálie a spotřební materiál

  - Základní chemikálie

- Sulfametoxazol v kvalitě p.a.

- Kyselina trichloroctová v kvalitě p.a.

- Deionizovaná voda

- Acetonitril v čistotě pro HPLC

- Kyselina mravenčí v čistotě pro LC/MS

  - Roztoky

- 5% roztok kyseliny trichloroctové, připraví se navážením a rozpouštěním kyseliny trichloroctové v neionizované vodě. Skladuje se v uzavřené odměrné baňce v lednici. Trvanlivost roztoku je 1 měsíc.

- Zásobní roztok sulfametoxazolu 1mg/l, připraví se navážením a rozpuštěním základní chemikálie sulfametaxazolu v neionizované vodě. Skladuje se v lednici v odměrné baňce, trvanlivost roztoku je 1 měsíc.

- Pracovní roztoky sulfametoxazolu o koncentracích 5, 20 a 200 ng/ml, připraví se ředěním zásobního roztoku sulfametaxazoluu do 5% roztoku kyseliny trichloroctové, trvanlivost roztoků je 1 měsíc.

- 2% metanol v deionizované vodě, připraví se rozpuštěním 2ml metanolu v 98 ml neionizované vody

- 50% acetonitril v deionizované vodě, připraví se smícháním 50ml acetonitrilu a 50 ml neionizované vody

U všech roztoků se uvede jejich název, koncentrace, datum přípravy a kdo jich připravil

- Přístroje a pomocná zařízení

- Sestava kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem LC/MS obsahující následující části: kapalinový chromatograf Accela 1250, autosampler PAL, tandemový hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem TSQ QuantumAcces MAX (všechno výrobce ThermoFisherScientific)

- Generátor dusíku

- Centrifuga

- Předvážky

- Analytické váhy

- Třepačka

- Postup

  - Sběr, doprava, předání vzorku

Vzorky budou zakoupeny v maloobchodní síti.

  - Uchování vzorků

Pokud nejsou vzorky ihned zpracovány, jsou uchovány v ledničce a to nejkratší možnou dobu před jejich zpracováním. Nejdelší možné skladování vzorků je možné po dobu jejich trvanlivosti. Pokud jsou vzorky v původních a nepoškozených obalech, uchovávají se v nich do doby jejich zpracování.

  - Uvedení měřicího přístroje do chodu a jeho nastavení

K sestavě LC/MS musí být zapojeny pracovní plyny dusík a argon. Dusík je získáván pomocí generátoru dusíku, který musí být předem zapnut. K sestavě musí být dále připojen počítač vybavený obslužným programem Excallibur.

Sestava LC/MS musí mít doplněné dostatečné množství mobilní fáze ve všech zásobních lahvích a dostatek kapalin v zásobních lahvích pro čištění autosampleru.

Hmotnostní spektrometr před samotným měřením není vypnut, ale je zapnut ve standby režimu.

Kapalinový chromatogram, autosampler a chlazení zásobníků vialek pro autosamplerse zapínají příslušnými síťovými spínači.

Před samotnou analýzou je nutné uvézt hmotnostní spektrometr z režimu standby do chodu. Nejprve klikneme na ikonku Shortcut to TSQTune, která je umístěna na ploše operačního systému. Následně klikneme na ikonku      čímž dojde k uvedení hmotnostního spektrometru do chodu. Přístroj necháme 3 minuty stabilizovat.

  - Analýza

    - Příprava vzorku

princip – vzorek mléka je rozložen v 5% kyselině trichloroctové. Takto rozložený vzorek je centrifugován. Získaný supernatant je následně přečištěn na SPE kolonkách.

      - Rozklad vzorku

Půl mililitru vzorku mléka je pipetováno automatickou pipetou do plastové mikrozkumavky. Ke vzorku je přidáno 0,5 ml 5 % kyseliny trichloroctové. Vzorek je následně promíchán na třepačce a ponechán 10 minut stát.

Takto rozložený vzorek je následně centrifugován 15 minut při 3000 otáčkách za minutu. Z odstředěného vzorku je pipetováno 0,5 ml supernatantu k následnému přečištění na SPE kolonkách.

      - Přečištění na SPE kolonkách

        - Kondicionace SPE kolonek

Kolonky je před použitím nutno kondiciovat. Na kolonky je nejprve naneseno 0,5 ml metanolu a kolonka je při průtoku cca 2ml/min metanolem propláchnuta. Následně je na kolonku naneseno 0,5ml 5% TCA a kolonka je opět propláchnuta při průtoku 2ml/min. Při průplachu kolonek dbáme na to, aby kolonky nebyly vysušeny a zůstaly pod hladinou kapaliny.

        - Nanesení vzorku na kolonku a eluce interferujících látek

Na takto kondiciované kolonky je naneseno 0,5 ml vzorku a kolonka je opět propláchnuta při průtoku 2ml/min. Dále je na kolonku naneseno 0,5 ml 2% metanolu a kolonka je propláchnuta do sucha při průtoku 5ml/min.

        - Eluce vzorku z kolonek

Na kolonky je nanesen 1ml 50% acetonitrilu a vzorek je následně z kolonek eluován do připravených vialek při průtoku 2ml/min. Takto přečištěný vzorek je použit pro stanovení na LC/MS.

    - Stanovení na přístroji LC/MS

princip – přečištěný vzorek je separován na koloně C18 pomocí izokratické eluce rozpouštědlem voda/acetonitril (50/50). Separovaný vzorek je následně desolvatován a ionizován pomocí ionizace elektrosprejem. Vzniklé ionty jsou následně analyzovány pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie na iontovém přechodu 254/156.

      - Provedení analýzy

Po uvedení přístroje do chodu zapneme program Xcalibur pomocí ikony umístěné na ploše. V programu Xcalibur klikneme na ikonku  a v menuFile dáme vytvořit newsequence.  V aktivovaném okně New SequenceTemplatevybereme v dialogovém okénku Path pomocí tlačitkaBrowse místo na disku, kde budou ukládány výsledky. V dialogovém okénku Instrument Method vybereme pomocí tlačítka Browse měřící metodu Sulfametoxazol, která je umístěna v následujícím podadresáři (Xcalibur/Methods/Sulfametaxazol). V dialogovém okénku Numberofsamples zvolíme příslušný počet vzorků. Stiskneme tlačítko OK.

V nově vytvořené tabulce pojmenujeme ve sloupci FileName vzorky. Ve sloupci Inj Vol vložíme objem dávkovaného vzorku 10ul. Dále vložíme připravené vialky se standardy a vzorky do horní zásuvky autosampleru, do prvního zásobníku na vialky, tak aby nejnižší standard byl umístěn v pozici č.1 a za ním následovaly další standardy a vzorky.

Kliknutím na ikonku  spustíme samotnou analýzu

      - Vyhodnocení výsledků

Po ukončení analýz klikneme na poslední sloupec tabulky a vložíme procesní metodu Sulfametoxazol, která je umístěna v podadresáři (Xcalibur/Methods/Sulfametaxazol). Pro jednotlivé standardy zvolíme příslušné koncentrační úrovně1, 2, 3. Dále klikneme na ikonku  čímž dojde k výpočtu výsledků.

Následně otevřeme modul Quan Browser, otevřeme příslušnou sekvenci výsledků a odečteme výsledné hodnoty koncentrací sulfametoxazolu.

- Výpočet koncentrace sulfametoxazolu

Konečnou koncentraci sulfametoxazolu v mléce (μg/l) vypočítáme podle následujícího vzorce:

c1=c2×x1V1

Kde:

- c1 je konečná koncetracesulfametoxazolu v mléce (μg/l)

- c2je koncentrace naměřená přístrojem LC/MS (μg/l)

- x1 je faktor ředění (4)

- V1 je výtěžnost metody (0,71)

Následně vztáhneme koncentraci na hmotnost a vyjádříme ji v mg/kg podle vzorce:

c3=c1ρ

Kde:

- 	c3 je koncentrace sulfametoxazolu vyjádřená v mg/kg

-	c1 je koncentrace sulfametoxazolu vyjádřená v mg/l

-	ρ   je hustota mléka (1,035 kg/l)

Výsledek se uvede včetně nejistoty metody. Pokud pomocí analýzy žádný sulfametoxazol nestanovíme, uvedeme do výsledku méně než mez detekce metody.

-  	mez detekce: 0,154 μg/kg mléka

-	nejistota metody: 4,8%